焦作市产品质量检验检测中心计量标准设备更新项目更正公告
一、项目基本情况 

1、原公告的采购项目编号：焦财招标采购-2026-48

2、原公告的采购项目名称：焦作市产品质量检验检测中心计量标准设备更新项目

3、首次公告日期及发布媒介：2026年8月31日《河南省政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》 

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2026年9月21日08时30分（北京时间） 

二、更正信息 

1、更正事项： ☑招标公告   ☑采购文件

2、原文件获取时间：2026年9月1日- 2026年9月7日23时59分（北京时间）

文件获取截至时间变更为：2026年9月7日23时59分（北京时间）

3、原开标时间：2026年9月21日08时30分（北京时间）

开标时间变更为：2026年9月24日08时30分（北京时间）

4、原采购信息内容  第一部分 投标邀请函项目概况：     

焦作市产品质量检验检测中心计量标准设备更新项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2026年9月21日8时30分（北京时间）前递交投标文件。

四、投标截止时间及地点 

1.时间：2026年9月21日8时30分（北京时间） 

五、开标时间及地点 

1.时间：2026年9月21日8时30分（北京时间） 

2.地点：焦作市公共资源交易中心第三开标室4号机 

第三部分 招标项目内容及要求
一标段

二、采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	设备主要性能指标

	3
	热量表检定装置
	★1、口径测量范围：DN(15～25)mm；
★2、流量测量范围：（0.03～7）m3/h；
★3、准确度等级：0.2级；
4、计量设备具备良好的稳定性；
5、设备全部技术参数应满足JJG225-2024《热量表检定规程》规程相关要求。


三标段

二、采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	设备主要性能指标

	4
	小角度检定仪（1）
	4、设备全部技术参数应满足JJF1084-2002《框式水平仪和条式水平仪校准规范》规程相关要求。

	5
	小角度检定仪（2）
	4、设备全部技术参数应满足JJF1084-2002《框式水平仪和条式水平仪校准规范》规程相关要求。

	6
	电脑量块比较仪
	★2、MPE：±0.25 μm ；

4、设备全部技术参数应满足JJG146-2011《量块检定规程》规程相关要求。


四标段

二、采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	设备主要性能指标

	2
	剂量仪
	★1、测量范围：(6×10-5～1)Gy/min；
★2、Urel=3.0%，k=2；
3、测量方式：X射线剂量仪主机和工作站都可以同步显示测量数据，剂量仪主机和工作站均支持中文显示；
4、剂量仪主机参数
需要的曝光：一次曝光显示所有参数；
电源：可充电的锂离子电池；
显示屏：触摸屏；
内存：大于5000次最新曝光； 
5、软件：可以同步显示曝光数据，导入主机存储数据。数据处理和分析视图，可导出数据到 Microsoft Excel；
6、传感器
6.1、剂量：量程10nGy-9999Gy，不确定度5%或5 nGy；
6.2、剂量率：量程10nGy/s-500mGy/s，不确定度5%或10 nGy/s；
6.3、千伏峰值：量程30-150kVp，不确定度2%；
6.4、半值层：量程1-14mmAl，不确定度：10%；
6.5、时间：量程1ms-999s，不确定度：1%；
6.6、外接探头重量＜45克；
6.7、曝光自动识别设备类型，并进入测量模式，无需提前选择拍片、透视等曝光模式；
6.8、曝光可以显示数据以及曝光波形；
7、空间分辨力测试卡
栅条铅当量为0.1 mmPb，最大线对应不小于50Lp/cm；
8、低对比度分辨力模体
最佳低对比度分辨力优于0.8%；
9、计量设备具备良好的稳定性；
10、设备全部技术参数应满足《JJG（豫）229-2017 医用数字胃肠系统X射线辐射源检定规程》规程相关要求。

	4
	超声功率计
	★1、分辨率：1mW； 
★2、功率范围：0-30W； 
3、最小可测量功率：1mW； 
4、显示灵敏度：0.001W； 
★5、准确度：±10%； 
6、清零方法：自动； 
7、最大探头尺寸8cm直径； 
8、探头操作频率0.5-10MHz； 
9、计量设备具备良好的稳定性；
10、设备全部技术参数应满足JJG639-1998《医用超声诊断仪超声源》规程相关要求。

	6
	验光仪顶焦度标准器、客观式标准器（1）
	★1.球镜度范围(-20～+20)m-1；U=(0.07～0.10)m-1,k=3；球镜度实际值与标称值之差不得超过±0.12m-1；
2.柱镜标准器为标称值为-3m-1的两个柱镜模拟眼，安装在提供0°和90°两个固定角度的轴位控制器上，用于检定客观式验光机的柱镜度和轴位。U=0.08m-1,k=3；柱镜度量值的年变化量不超过±0.06m-1，轴位测量范围(0～180)°；
★3.瞳距测量范围(55～75)mm；
4.计量设备具备良好的稳定性；
5、设备全部技术参数应满足JJG 892-2022《验光仪》规程相关要求，由柱镜模拟眼和轴位控制器两部分组成。

	7
	验光仪顶焦度标准器、客观式标准器（2）
	★1、球镜度MPE：（±0.25～±0.50）m-1；
柱镜度MPE：±0.25m-1；
2、测量范围
★球镜度：（-20～+20）m-1；
柱镜度：-3m-1；
球镜度：0至±25D；
散光度：0至±10D；
散光轴向：0至180度，步长1°；
下加光：0~±10D；
棱镜度：0至10Δ；
3、散光模式：MIX /-/+；
4、棱镜模式：X-Y（直角坐标）,P-B（极线坐标）；
5、镜片探测：自动左右眼识别；
6、隐形眼镜测量:硬式/软式；
7、光源：绿色LED 535±5nm；
8、镜片直径：Φ5~100mm；
9、屏幕：大于5寸英寸TFT 彩色触摸屏；
10、计量设备具备良好的稳定性；
11、设备全部技术参数应满足JJG580-2005《焦度计》规程相关要求。 


五标段

二、采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	设备主要性能指标

	3
	相移式激光等厚干涉仪
	3、数字相机2K*2K；

	4
	电脑量块比较仪
	4、设备全部技术参数应满足JJG146-2011《量块检定规程》规程相关要求。


变更为： 第一部分 投标邀请函项目概况：     

焦作市产品质量检验检测中心计量标准设备更新项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2026年9月24日8时30分（北京时间）前递交投标文件。

四、投标截止时间及地点 

1.时间：2026年9月24日8时30分（北京时间） 

五、开标时间及地点 

1.时间：2026年9月24日8时30分（北京时间） 

2.地点：焦作市公共资源交易中心第三开标室4号机 

第三部分 招标项目内容及要求
一标段

二、采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	设备主要性能指标

	3
	热量表检定装置
	★1.口径：DN15、DN20、DN25

2.被检测表数量：（带DN（15-25）相应被检表数量的替代管段）热量表：DN15:14只；DN20:12只；DN25:10只

3.热水流量标准装置

★（1）技术要求：扩展不确定度小于或等于热量表流量传感器最大允许误差绝对值的1/5

（2）供水压力应保持稳定，不大于被检热量表的最大允许压力，但应足以克服被检热量表的压力损失影响，尽可能消除水锤、脉动、振动等因素的干扰

4.配对温度传感器检定装置

★（1）技术要求：扩展不确定度小于或等于热量表配对温度传感器最大允许误差绝对值的1/3

（2）典型设备：

①二等标准铂电阻温度计（至少两支）

②恒温槽（至少提供两个不同温度恒温工作区域，工作区域最大温差0.01°C，应满足被检温度计和标准温度计温度范围和插入深度的要求

③电测仪表（与二等标准铂电阻温度计配套使用，扩展不确定度：0.01°C，k=2）

④宜配置水三相点装置核查标准铂电阻温度计的漂移

5.符合JJG225-2024《热量表检定规程》计量检定规程要求


三标段

二、采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	设备主要性能指标

	4
	小角度检定仪（1）
	4、设备全部技术参数应满足JJF1084-2002《框式水平仪和条式水平仪校准规范》规程中对水平仪示值检定仪的相关要求。

	5
	小角度检定仪（2）
	4、设备全部技术参数应满足JJF1084-2002《框式水平仪和条式水平仪校准规范》规程中对水平仪零位检定器的相关要求。

	6
	电脑量块比较仪
	★2、MPE(最大允许误差)：±0.25 μm ；

4、设备全部技术参数应满足JJG146-2011《量块检定规程》规程中对立式光学计的相关要求。


四标段

二、采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	设备主要性能指标

	2
	剂量仪
	★1、测量范围：(6×10-5～1)Gy/min；
★2、Urel=3.0%，k=2；
3、测量方式：X射线剂量仪主机和工作站都可以同步显示测量数据，剂量仪主机和工作站均支持中文显示；
4、剂量仪主机参数
需要的曝光：一次曝光显示所有参数；
电源：可充电的锂离子电池；
显示屏：触摸屏；
内存：大于5000次最新曝光； 
5、软件：可以同步显示曝光数据，导入主机存储数据。数据处理和分析视图，可导出数据到 Microsoft Excel；
6、传感器
6.1、剂量：量程10nGy-9999Gy，不确定度5%或5 nGy；
6.2、剂量率：量程10nGy/s-500mGy/s，不确定度5%或10 nGy/s；
6.3、千伏峰值：量程50-150kVp，不确定度2%；
6.4、半值层：量程1-14mmAl，不确定度：10%；
6.5、时间：量程1ms-999s，不确定度：1%；
6.6、曝光自动识别设备类型，并进入测量模式，无需提前选择拍片、透视等曝光模式；
6.7、曝光可以显示数据以及曝光波形；
7、计量设备具备良好的稳定性；
8、设备全部技术参数应满足《JJG744-2004 医用诊断X射线辐射源检定规程》相关要求。

	4
	超声功率计
	★1、分辨率：1mW； 
★2、功率范围：0-30W； 
3、最小可测量功率：1mW； 
4、显示灵敏度：0.001W； 
★5、准确度：±10%； 
6、清零方法：自动； 
7、最大探头尺寸：8cm直径； 
8、探头操作频率0.5-10MHz； 
9、计量设备具备良好的稳定性；
10、设备全部技术参数应满足JJG639-1998《医用超声诊断仪超声源》规程相关要求。

	6
	验光仪顶焦度标准器、客观式标准器（1）
	★1.球镜度范围(-20～+20)m-1；U=(0.07～0.10)m-1,k=3；球镜度实际值与标称值之差不得超过±0.12m-1；
2.柱镜标准器为标称值为-3m-1的两个柱镜模拟眼，安装在提供0°和90°两个固定角度的轴位控制器上，用于检定客观式验光机的柱镜度和轴位。U=0.08m-1,k=3；柱镜度量值的年变化量不超过±0.06m-1，轴位测量范围(0～180)°；
★3.瞳距测量范围(55～75)mm；
4.计量设备具备良好的稳定性；
5、设备全部技术参数应满足JJG 892-2022《验光仪》规程相关要求，由柱镜模拟眼和轴位控制器两部分组成。

	7
	验光仪顶焦度标准器、客观式标准器（2）
	★1、球镜度MPE：（±0.25～±0.50）m-1；
柱镜度MPE：±0.25m-1；
2、测量范围
★球镜度：（-20～+20）m-1；
柱镜度：-3m-1；
散光度：0至±10D；
散光轴向：0至180度，步长1°；
棱镜度：0至5Δ；
3、散光模式：MIX /-/+；
4、棱镜模式：X-Y（直角坐标）,P-B（极线坐标）；
5、计量设备具备良好的稳定性；
6、技术指标应满足JJG580-2005《焦度计》中对一级标准焦度计的相关要求。


五标段

二、采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	设备主要性能指标

	3
	相移式激光等厚干涉仪
	3、数字相机；

	4
	电脑量块比较仪
	4、设备全部技术参数应满足JJG146-2011《量块检定规程》规程中接触式干涉仪的相关要求。


5、更正日期：2026年9月7日
三、其他补充事宜 

已获取招标文件的投标人请及时登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易平台”获取澄清文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系 

1.采购人信息

名称：焦作市产品质量检验检测中心
地 址：河南省焦作市山阳区世纪路378号
联系人：王先生
联系方式：13403900030

2.采购代理机构信息

名称：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

地址：焦作市人民路889号阳光大厦B座 

联系人：高女士 

联系方式：18639107650
3.项目联系方式

项目联系人：王先生              高女士

电     话：13403900030       18639107650

