九州通（河南）医学科技有限公司

（1）招标文件参数：高清内镜图像处理主机（含LED冷光源、内置气泵）国产，带触控操作屏、多模式染色成像
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白皮书参数：非触摸，为按键操作屏

招标文件参数：图像处理器+LED冷光源（主机）11. 智能适配功能：镜体智能识别，可自动识别接入软、硬镜类型，自动匹配成像参数；

白皮书参：不支持硬镜
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河南景颐医疗科技有限公司

(1)招标文件参数：图像处理器+LED冷光源（主机）13.镜体兼容性： 可兼容胃镜、肠镜、支气管镜等。
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白皮书参数：现阶段达不到兼容支气管镜
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郑州硕星医疗科技有限公司

（1）招标文件参数：图像处理器+LED冷光源（主机）2. 光源类型：采用白光LED+特种诊断光LED组合的医用冷光源，主光源标称使用寿命≥30000小时。
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技术参数偏离表描述：

白皮书参数：不符合主光源标称使用寿命≥30000小时
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招标文件参数：高清内镜图像处理主机（含LED冷光源、内置气泵）国产，带触控操作屏、多模式染色成像
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 白皮书参数：

招标文件参数：高清治疗电子胃镜：2、景深：≥2-100mm；

技术参数偏离表描述：
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白皮书参数：不符合景深：≥2-100mm；
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