包1：

| 血细胞分离机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 双针/单针式，可持续式梯度密度离心分离系统 | 具备 |
| 2 | 全自动运作模式：具备全自动AIM血液分离界面管理系统，包含高清摄像头以及图片解析芯片；基于分析结果，系统将可自动调整采集参数 | 具备 |
| 3 | 操作界面：中文彩色触摸屏，实时显示数据，可自由更改程序参数 | 具备 |
| #4 | 离心机最大转速≥2800rpm | 具备 |
| #5 | 全血流速可调：最高流速≥140ml/min，最低流速 ≤8ml/min，适用于儿童采集 | 具备 |
| 6 | 五泵系统：包含采血泵，回输泵，抗凝剂泵，血浆泵，置换/采集泵 | 具备 |
| 7 | 独立可调抗凝剂泵，系统具备自动抗凝剂控制和计算功能 | 具备 |
| #7.1 | （抗凝剂/全血）比例可调范围：最大≥1:5，最小≤1:30 | 具备 |
| 7.2 | 抗凝剂灌注率可调范围≥0.2-2.5 ml/kg/min | 具备 |
| 8 | 管路及安装： | 具备 |
| 8.1 | 卡匣式一体化管路，方便安装 | 具备 |
| 8.2 | 设备自动装载并预充管路 | 具备 |
| 8.3 | 具备指引用户安装/卸载管路功能 | 具备 |
| 9 | 数据管理：配备标准数据通信接口，可与计算机的数据连接，将采集数据存入计算机，设备可保存≥100条采集记录且关机后再开机采集数据仍可调出 | 具备 |
| 10 | 设备安全性： | 具备 |
| 10.1 | 卡匣式管路带有标识，避免抗凝剂盐水连接错误的可能性 | 具备 |
| 10.2 | 程序报错时系统屏幕提供故障排除方案 | 具备 |
| 10.3 | 在采集过程中屏幕可实时显示高清摄像头拍摄图像 | 具备 |
| 10.4 | 文件记录程序过程中每个细节，可后期追溯分析以及优化程序提供数据 | 具备 |
| 10.5 | 采集前系统自动进行全面检测（包括管路与程序） | 具备 |
| 10.6 | 具备个性化抗凝剂管理功能，可根据各人不同的全血容量，自动调整泵的速度 | 具备 |
| 10.7 | 具备采集/回输压力感应器、具备空气感应器，以防形成空气栓塞、具备离心仓漏液探测器、可进行红细胞污染监控，能够在进行血浆置换程序时监控并预防可能发生的红细胞污染 | 具备 |
| 10.8 | 视听双模式报警 | 具备 |
| 11 | 单个核细胞采集程序： | 具备 |
| 11.1 | 细胞采集模式：全自动模式，半自动模式 | 具备 |
| 11.2 | 用于造血干细胞移植治疗时，终产品红细胞混入率≤5% | 具备 |
| 11.3 | 采干过程中可设置分离的血浆的走向，可收集到血浆袋，也可收集到MNC细胞袋 | 具备 |
| 12 | 治疗性血浆置换（TPE）程序： | 具备 |
| #12.1 | 机器自动监测液体平衡，无需人工计算。液体平衡可设置范围最小≤75%，最大≥180% | 具备 |
| 12.2 | 根据置换液类型自动调整抗凝剂用量 | 具备 |
| 12.3 | 具备血小板回输功能，血小板损失率≤5% | 具备 |
| 12.4 | 可以实现程序全程单针或者中途由双针转单针运行 | 具备 |
| 13 | 红细胞置换（RBCX）程序： | 具备 |
| 13.1 | 可设定去除后目标红细胞压积 | 具备 |
| 13.2 | 自动计算红细胞去除量 | 具备 |
| 14 | 机器体积小巧，具备万向轮，可床旁操作 | 具备 |
| 15 | 具备红细胞探测功能： | 具备 |
| 15.1 | 在置换程序时能探测血浆管内的红细胞。 | 具备 |
| 15.2 | 在进行采集程序时可以探测采集管内的红细胞 | 具备 |
| 16 | 具备离心机防护措施 | 具备 |
| 17 | 使用年限≥8年 | 具备 |
| 18 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 19 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 20 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |