包2：

| 血细胞分离机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 设备适用于血小板治疗、干细胞采集、治疗性血浆置换、治疗性红细胞去除与置换、白细胞或血小板去除、血浆治疗性处理等 | 具备 |
| 2 | 工作方式：单针,双针全自动连续流动式分离模式 | 具备 |
| 3 | 终产品在离心机外收集，终产品体积可以调节 | 具备 |
| 4 | 血细胞分离吸附置换治疗套件自带穿刺针头,针头可以更换,保存期≥3年 | 具备 |
| 5 | 离心机转数≤3000转/分钟,转数误差≤±1% | 具备 |
| 6 | 全血流速范围≥10-120ml/min，最低流速≤10ml/min,适用于低体重儿童 | 具备 |
| #7 | 体外循环量≤180ml,同时具备体外循环量自动监测功能 | 具备 |
| #8 | 配置抗凝剂泵,细胞泵,血浆泵,全血泵,ACD/再循环泵 | 具备 |
| 9 | 独立的抗凝剂泵和抗凝剂探测器,具备抗凝剂滴速监测功能 | 具备 |
| 10 | 具有有效预防细胞污染的功能 | 具备 |
| 11 | 具备中文操作界面 | 具备 |
| 12 | 可动态显示实时数据及提示信息 | 具备 |
| 13 | 入路和回路可全自动调节，维持静脉开放(KVO),无须手动调节 | 具备 |
| 14 | 程序操作及设备硬件诊断检测全自动化 | 具备 |
| 15 | 血小板治疗 | 具备 |
| 15.1 | 采集数量：可采集一至三份血小板（3×1011/份） | 具备 |
| 15.2 | 采集时间：双针≤40min | 具备 |
| 15.3 | 采集效率：采集或去除血小板平均效率≥60%，单针可达≥75％ | 具备 |
| 15.4 | 杂质情况：白细胞含量 ≤5.5 x 105/单位，红细胞含量 ≤8.0 x 109/单位 | 具备 |
| 15.5 | 保存时效：封闭式管路采集有效保存≥4天 | 具备 |
| 16 | 干细胞采集 | 具备 |
| 16.1 | 采集模式：多种外周血干细胞采集模式,包括骨髓干细胞体外浓缩淘洗功能 | 具备 |
| 16.2 | CD34阳性细胞采集效率≥92% | 具备 |
| 16.3 | 可调整红细胞及血小板丢失水平 | 具备 |
| 17 | 治疗性血浆置换 | 具备 |
| 17.1 | 机器自动计算去除血浆量及置换量 | 具备 |
| 17.2 | 置换液平衡范围50-150% | 具备 |
| 17.3 | 可选择置换注类型,进而自动调整抗凝剂用量 | 具备 |
| 17.4 | 血浆置换过程中,血小板损失量≤3% | 具备 |
| 17.5 | 血浆置换效率≥84% | 具备 |
| 18 | 治疗性红细胞去除与置换 | 具备 |
| 18.1 | 具备自动计算去除或置换的红细胞量 | 具备 |
| 18.2 | 可设定去除后的目标红细胞压积 | 具备 |
| 18.3 | 具备内置红细胞压积计算器 | 具备 |
| 19 | 白细胞或血小板去除：可设定去除的容量与细胞数，可调节红细胞丢失水平 | 具备 |
| 20 | 血浆治疗性处理：可作免疫吸附治疗，可作低密度脂蛋白吸附分离去除 | 具备 |
| 21 | 具备完善的设备性能探测功能，可有效在设备运行时对其安全性能进行监测； | 具备 |
| #22 | 具有断电保护功能,断电时能继续运行时间≥10分钟 | 具备 |
| 23 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 24 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 25 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 26 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥7年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |