包4：

| 全自动样品处理系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于输血科红细胞标准化自动洗涤，替代手工操作 | 具备 |
| 2 | 离心机最高转速≥4000rpm，最大离心力≥2300g | 具备 |
| 3 | 离心时间可调，显示范围≥0-99min | 具备 |
| 4 | 标本位≥4个，可同时进行操作 | 具备 |
| 5 | 分杯（加注）：每次完成离心清洗后，可自动废液排空并进行生理盐水加注，生理盐水加注量范围≥0-8ml | 具备 |
| 6 | 具备分杯（加注）液体温度加温功能，可依据实验需求将生理盐水加温至37℃ | 具备 |
| 7 | 分杯（洗涤）次数可调，最大洗涤次数≥10次 | 具备 |
| 8 | 加样针：不锈钢材质，表面涂覆疏水特氟龙＋纳米涂层 | 具备 |
| 9 | 控制模块：液位监测、泄漏监测、堵塞监测、离心不平衡监测 | 具备 |
| 10 | 刹车功能：具有软加速、软刹车功能 | 具备 |
| 11 | 具备开机自检功能 | 具备 |
| 13 | 故障提示：屏幕可显示故障代码，并有报警声提示 | 具备 |
| 16 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 14 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥7年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |

| 样本处理及孵育系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 用于输血样本的标准化、可溯源性自动化处理与孵育，降低生物安全风险 | 具备 |
| 2 | 设备模块：至少包括温控模块、离心模块，各模块集成在一个台面 | 具备 |
| 3 | 温控模块：至少提供血型血清学实验需要37/45/56℃温度条件 | 具备 |
| 4 | 温控模块：可提供37℃微柱凝胶卡孵育位≥12个；37/45/56℃试管孵育位≥20个，具有放散实验需要的震荡功能 | 具备 |
| #5 | 温控精度≤±1℃，温度显示精度≤0.1℃ | 具备 |
| 6 | 报警功能：当温度达到设定值和孵育完成时应有报警提示，具备温度异常（过高、过低）报警，设备故障警 | 具备 |
| 7 | 离心模块：管式离心转速范围≥500rpm-4000rpm，转速偏差≤±10%；卡式离心机转速范围≥500rpm-1600rpm，转速偏差≤±10% | 具备 |
| 8 | 离心升降速时间：升速时间≤1min，降速时间≤2min | 具备 |
| 9 | 噪声≤70dB（A） | 具备 |
| 10 | 生物防护：提供防护证明材料 | 具备 |
| 11 | 配置显微镜：具备图像处理及传输功能 | 具备 |
| 12 | 具备图像采集模块，要求模块可将数据传输到院内LIS与HIS系统 | 具备 |
| 13 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 14 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥7年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |